并联式接线盒使用说明

1、 概述

   本接线盒采用并联调整电位器的方式来修正四角误差。采用200KΩ高精度电位器（20圈）。接线方式为压接、焊接可选。供桥电源和信号上各并联一个18V的TVS管防浪涌冲击（如供桥电压大于15V请拆去这两个TVS管）。

2、 预调

1、 在不接传感器的情况下，把仪表的供桥电源接到OUT接线端子的IN+和IN-上，打开仪表电源。

2、 用数字式万用表电压档测量其他接线端子的IN+和IN-的电压，通过调节相对应的电位器（例如测A接线端子时调节Ar电位器），把它们的电压都调为Us。

Us = U0（10+R）/（15+R）

U0为供桥电压，R为调节后电位器的电阻值（KΩ）。

3、 接线

   E+表示供桥正；E-表示供桥负；IN+表示信号正；IN-表示信号负；  接屏蔽线的屏蔽层。A、B、C、D、E、F、G、H接线端子接传感器，OUT接线端子接仪表。

4、 修正四角误差

Xr电位器对应的是X接线端子所连的传感器（X为A、B、C、D、E、F、G、H）。顺时针调节电位器，则电位器的电阻值变大，所对应的传感器所占的比重也变大。逆时针调节电位器，则电位器的电阻值变小，所对应的传感器所占的比重也变小。请注意：电位器调节的比例是非线性的，当电位器接近0Ω时调节的比例较大，接近200KΩ时调节比例较小。如一样都调一圈（10KΩ），接近0Ω时可能会调千分之七左右，而接近200KΩ时可能不到千分之一。

五、印板丝网图

