[image: image1.jpg]



XK3190-A7
           称重显示器   

[image: image2.wmf]
2005年07月版
上海耀华称重系统有限公司制造
     [image: image3.jpg]


  沪制00000071
目      录                                                                                

第一章  主要参数                            
          1
第二章  安装                              

          2  


一. 仪表前功能示意图和后功能示意图
      
二. 传感器与仪表的连接
      
三. 键盘功能
第三章  标定与调试                        

          4  
第四章  操作说明                                        8                                                

第五章  出错信息提示                                    9
第六章  蓄电池的使用

                    
        9
第七章  维护保养和注意事项                    

    10

     亲爱的用户：

            在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书!
X K 3 1 9 0 - A7                                                                                

第一章  主要参数
 1 . 型号: 




XK3190-A7称重显示器
 2 . 准确度等级:



Ⅲ级，n=3000
 3 . A/D转换原理及采样速率: 
采用双积分式，每秒10～15次
 4 . 最大内部码: 



≈50万码/次 

 5 . 仪表非线性: 



≤0.01%F.S

 6 . 传感器供桥电压:


DC +8V  最大输入信号约16mV    




 7 . 带传感器只数及方式: 

350Ω传感器1只，四线制（无长线补偿）
 8 . 满量程温度系数:


≤8 PPM/℃
 9 . 显示: 




6位LED数码管，字高0.8英寸或字高0.56英寸，        







6个状态指示灯，三个电量指示灯。
10 . 键盘:   




采用5个轻触键
11 . 使用电源:



(1). AC 220V（-15%~+10%）；50Hz（-2%~+2%）







(2). 内置免维护蓄电池 6V，2.8 AH（二节串联）
12 . 使用温度: 



0～40℃；≤85%RH

13 . 储运温度: 



-20～+50℃
14 . 保险丝:  



500mA

15 . 外形尺寸:   



265×190×170 (mm)3
16 . 自重量:




约1.53kg（不含电池）
( 1 )
X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

第二章   安装及键盘功能
1. 仪表前功能示意图和后功能示意图 :
[image: image4.jpg]Model XK3790'A7#E=EEE§

ThEE Ui Rt EE BRE T

%Y ™ e BT
®
FHRAEHE ST RMMADEREA, RER= RiARHE »





(图2 - 1 ) 前 功 能 示 意 图
   [image: image5.jpg]=
BHitashid pr—

(12V/2.2MH)
ARSI X

R R
RRE 44 JEE R B




            
(图2 - 2 ) 后 功 能 示 意 图
( 2 )       
X K 3 1 9 0 - A7                                                                                

二. 传感器与仪表的连接
     接线如下图所示：
 ▲！注意: 按装传感器时必须切断仪表电源，接线必须可靠。
 ▲！注意: 传感器接线完成后，为确保系统可靠工作，须将9芯D型插头用螺丝与机壳紧固，
     不得随意插拔插头，更不准带电插拔传感器插头。
 ▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进

行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。
                                显示器端口                    传感器端口
     - V              屏蔽          ⑥ +V                        
激励电源＋
            

                               ① - V 
                        激励电源 -
    ①  ②  ③  ④  ⑤ 
              


      ⑥  ⑦  ⑧  ⑨          ⑨ +IN                     
    输出信号＋
                                   ⑧ -IN                      
    输出信号 -  

  +V      -IN  +IN             ⑤屏蔽                     
 

(图2-3 )  传感器连接图
三. 键盘功能（称量工作状态时）：
 1 .【置零】键：按下该键后，在[05  **]参数档中确认的范围内将当前称量值置零，“零位”

    指示灯亮，否则无效。
 2 .【去皮】键：按下该键后，将当前称量值（必须大于零位）作为皮重，“去皮” 指示灯亮。
 3 .【累计】键：按下该键后，将当前称量值加入累计量，“累计”指示灯亮，显示累计量约2

    秒，再显示累计次数（由字母t指示）约2秒钟，“累计”指示灯灭, 恢复到称重状态。
 4 .【切换】键：按下该键后，显示值以优于所选的分度值一档的数值显示，分度值为1的除外。
如分度值为2，则以1显示,分度值为5，则以2显示，分度值为10，则以5显示……，同

时“切换” 指示灯亮，再按该键，则返回原设定的分度值显示，指示灯灭。
 5 .【清除】键：按下该键后，显示[C-Add]约2秒，清除累计量，然后恢复称量状态。
 6 .【清除】＋【累计】键：该二键同时按下，该仪表显示内码，该内码的满值为所选分度数的
20倍，如：分度值数为3000，则可显示60000。以最右边一位小数点亮作为识别记号。

再同时按下二键，则恢复到称重状态。
( 3 )
X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

第三章  标定与调试
一. 正确联接传感器，接通电源，仪表进行笔划自检，完毕后，进入工作状态（刚开机时，要
    让仪表及传感器有一段预热时间，约10分钟以上，再标定为好）。
二. 将仪表后面的标定开关打开（向上拨），仪表进入标定调试状态，显示[n  ****]（****为
    原先设定的值），即可进行标定的参数设定。
  步骤1: 分度数选择：显示[n  ****]

             按[切换]键，显示的****字为2000、2500、3000、4000、5000、6000、7500循

         环改变，选择其中一项，按[去皮]键确认，自动进入下一步骤。如该项不要改变，则

         按[清除]键进入下一步骤。
  步骤2: 分度值选择：显示[E   *]

             按[切换]键，选择的*为1、2、5、10、20、50循环改变，选择其中一项，按[去

         皮] 键确认，自动进入下一步骤。如该项不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。
  步骤3: 小数点选择：显示[d  0.0]

             按[切换]键，d后的显示为0、0.0、0.00、0.000、0.0000循环显示，选择其中一
         项，按[去皮]键确认，进入下一步骤，如不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。
  步骤4: 满量程显示：显示[ ***.** ]

             将上面确认的分度数（例如：3000）乘以分度值（例如：5），再配以小数点
         （例如：0.00），使用户确认是否要设置的满量程值（例如：150.00），如不是，
         把标定开关关上再打开即可重新标定上述三步。如是，按[清除]键进入下一步。
  步骤5: 零跟踪范围的确定：显示[01  *.*]

             按[切换]键，显示的*.*为0.5、1.0、2.0循环显示，表示范围为：0.5e、1e、2e，
         选择其中一项，按[去皮]键确认，进入下一步骤。如不改变，可按[清除]键进入下
         一步骤。
  步骤6: 开机判零范围：显示[02  ***]

             按[切换]键，***显示为0.10、0.20、1.00循环显示，表示当零位不要保存时（后
         面的步骤8中04设为0），开机时称量值如在上述设定的10％FS、20％FS、100
         ％FS范围内，称量值置零，否则以原来储存的零位作为开机时的零位。选择其中的

         一项，按[去皮]键确认后进入下一步骤。如不改变，则按[清除]键进入下一步骤。
  步骤7: 选择调零速率：显示[03  *.*]

             按[切换]键，显示的*.*为0.1、0.2、0.3循环显示，表示每秒的调零速率约为0.1e、
         0.2e、0.3e，选择其中一项，按[去皮]键，确认后进入下一步。如不改变，则按[清除]
        键进入下一步骤。
( 4 )
X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

  步骤8: 是否要零位保存：显示[04  *]

             按[切换]键，显示为0、1循环，0为零位不保存，说明见上步骤6；1为零位要

         保存，开机时如当前称量值与原储存的零位值相差在10e内，开机为0，否则以原储

         存的零位值作为本次开机的零位。选择其中一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。如

        不改变，则按[清除]键进入下一项。

  步骤9: 手动置零范围选择：显示[05  .**]

             按[切换]键，数字在0.02、0.04、0.08、1.00循环，表示范围为2％、4％、8％、

         100％F.S。选择其中一项，按[去皮]键确认,进入下一步骤，如不改变，则按[清除]键

         进入下一步骤。

步骤10: 滤波常数的选择，显示为[Lb  * ]

             按[切换]键，显示的数为1、2循环，分别表示滤波常数为8、16，数字越大，刷新
          速度越慢。选择一项，按[去皮]键确认进入下一步骤，若不改变则按[清除]键进入下一步骤。
步骤11: 零位的确定，显示[CAL  ] 两秒钟，再显示[noLoAd]

             检查秤上是否空，稍等十秒钟左右，让秤回零稳定，按[去皮]键确认，并

          进入下一步骤。
步骤12: 满值的标定（标定的砝码越接近或相等于满值越好）。显示加数砝码为[000.000]，最

         左一位闪烁。
             按[累计]键可向右循环改变闪烁位。按[切换]键闪烁位加1。逐位打入实际加载的
         砝码数。稍等10～20秒钟，让秤内部数字稳定（滤波数字越大则等的时间应越长），
         按[去皮]键确认（如重量值太小，则显示[Err  08] 约3秒钟，再重复上述过程）,最后显示为
             [ END ]。如该项不做，则按[清除]也可。
步骤13: 关上标定开关（向下），标定结束。
三. 标定操作步骤（列表提示）：
	步骤
	操 作
	显  示
	注         解

	1
	
	
	打开标定开关（向上）

	2
	按[切换]

按[去皮]
	[n  ****]

[n  3000]
	分度数选择（按[切换]键步进循环）
2000、2500、3000、4000、5000、6000、7500步进循环。
选择其中一项,例如选3000

按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	3
	按[切换]

按[去皮]
	[ E  ** ]

[ E   5]
	分度值选择（按[切换]键步进循环）
1/2/5/10/20/50步进循环。
例如：5

按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。


( 5 )

X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

	步骤
	操 作
	显  示
	注         解

	4
	按[切换]

按[去皮]
	[ d  0.0 ]

[ dc  0.00 ]
	小数点选择（按[切换]键步进循环）
0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000步进循环,选择其中一项。
例如：2位小数点（0.00）
按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	5
	按[清除]
	[ ***.** ]

[150.00]
	满量程显示
将上面确认的分度数（例如：3000）乘以分度值（例如：5），再配以小数点（例如：0.00），使用户确认是否要设置的满量程值（例如：150.00）。如不确认，把标定开关关上再打开即可重新标定上述三步。
如确认，按[清除]键进入下一步。

	6
	按[切换]

按[去皮]


	[ 01   **]

[01  0.5]

 
	零跟踪范围的确认（按[切换]键步进循环）
0.5、1.0、2.0循环显示，表示范围为：
0.5e、1e、2e，选择其中一项按[去皮]键确认，
进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	7
	按[切换]

按[去皮]

 
	  [ 02 *.** ]

[02  0.20]
	开机判零范围（按[切换]键步进循环）
显示为0.10/0.20/1.00循环显示。表示当零位不要保存时（后面的步骤8中04设为0），开机时称量值如在上述设定的 10％FS/20％FS/100％FS范围内，称量值置零，否则以原来储存的零位作为开机时的零位。选择其中一项，按[去皮]键确认后进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	8
	按[切换]

按[去皮]
	[03  *.*]

[03  0.3]
	选择调零速率（按[切换]键步进循环）
0.1/0.2/0.3循环显示，表示每秒的调零速率约为0.1e、0.2e、0.3e。
选择其中一项，按[去皮]键确认后进入下一步。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	9
	按[切换]

按[去皮]
	[04  *]

[04  0]
	零位保存（按[切换]键步进循环）
0/1循环。0为零位不保存，说明见上步骤7；1为零位要保存，开机时如当前称量值与原储存的零位值相差在10e内，开机为0，否则以原储存的零位值作为本次开机的零位。
选择其中一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	10
	按[切换]

按[去皮]
	 [05  *.**]

[05  0.04]
	手动置零范围选择（按[切换]键步进循环）
0.02/0.04/0.08/1.00循环，表示对应范围为2％/4％/8％/100％F.S。
选择其中一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。


( 6 )

X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

    （续上表）
	步骤
	操 作
	显  示
	注         解

	11
	按[切换]

按[去皮]
	[Lb  * ]

[Lb  2]
	滤波常数的选择（按[切换]键步进循环）
1、2循环，分别表示滤波常数为8、16，
数字越大，刷新速度越慢。
选择一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	12
	按[去皮]
	[CAL  ]

[noLoAd]


	零位的确定
显示[CAL  ] 两秒钟，再自动显示[noLoAd],检查秤上是否空，稍等十秒钟左右，让秤回零稳定。按[去皮]键确认，并进入下一步骤。
如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。

	13
	按[累计]

按[切换]

按[去皮]
	[000.000]

[***.**]

[ END ]
	满值的标定（标定的砝码越接近或相等于满值越好）。
最左一位闪烁。
按[累计]键可向右循环改变闪烁位。
按[切换]键闪烁位自动步进加1。
逐位打入实际加载的砝码数。稍等10～20秒钟，让秤内部数字稳定（滤波数字越大则等的时间应越长）。
按[去皮]键确认。
（如加载砝码重量值太小，则显示[Err  08]约3秒钟，再重复上述过程）。
如该项不做，则按[清除]也可。

	14
	
	
	关上标定开关（向下），标定结束。


说明:
   1、在上述过程中，可随时关上标定开关退出参数设定与标定过程。
   2、在上述过程中，[切换]键作为自动循环键；[去皮]键作为确认键并步进键；[清除]键作为

      步进键。
   3、在上述步骤1～10中的任何项时，如按[累计]键，则可直接进入步骤11，即进入零位标
      定。如不标定再按[累计]键可结束标定。
四、传感器选配注意事项

1.应选择灵敏度为 2mV/ V 的传感器。

2.实际负荷应为额定负荷的 60～80％。

3.传感器的标秤阻抗为350Ω。

4.传感器的零位±1％F.S。 


5.例如: 60Kg的全电子台秤应选100 Kgf的传感器。 

          100Kg的全电子台秤应选150 Kgf的传感器。
          150Kg的全电子台秤应选250 Kgf的传感器。
          300Kg的全电子台秤应选500 Kgf的传感器。
          TGT-500kg的机械台秤机电改制应选60 Kgf的传感器。
          TGT-1000kg的机械台秤机电改制应选120 Kgf的传感器。
 ( 7 )
X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

第四章  操作说明
一. 开机
  1. 接通交流电源，仪表进行笔划自检，初始化完成后自动进入称重状态。若使用内置蓄电池，则必须按
      一下启动按钮，仪表才能进入笔画自检状态。

      内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！
  2. 开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设置的置零范围以内，仪表将自动置零，零位标志符

亮；若在设置的置零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设置。
二. 手动置零操作 ( 半自动置零)

  1. 按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志灯亮。
  2. 显示值偏离零点，但在置零范围以内时，[置零]键起作用，否则[置零]键不起作用。
  3. 只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。
三. 去皮操作
    在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[去皮]键可将显示的重量作为皮重扣

   除，去皮标志灯亮。(皮重5位有效)
四. 累计和清除累计操作 

    在称重状态下按[累计]键，仪表显示到目前为止的累计量(含小数点)。
	序号
	操 作
	显  示
	注      释

	1
	待稳定标志出现
按[累加]


	[******]


	每按一次累加，当前称重值被加入累计单元

	
	一次累加操作完成
	[ xxx .xx]
	最多累加和为106

	2
	按[清除]
	[CA - - - - - ]
	


五. 电量指示
     当用电池供电时，如三个指示灯亮，表示电量足，随着电池电压降低，指示灯会逐个熄灭，   

    当最下面的指示灯熄灭时，同时切断电源，以保护电池免于过放电。

六. 节约电量显示：部分0.8英寸LED显示的A7表具有此功能。

即当用电池供电时，当仪表显示称量值为零或零点指示灯亮持续40～60秒左右时，显示

会全部熄灭，仅电量指示灯及零位指示灯亮。只要称量值改变或有键按下时，显示恢复。

七．关机
     若需仪表完全停止工作，须拔去交流电源线。
     在直流工作状态需停止工作，须关闭电源开关（船型开关）即可。
( 8 )
X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

第五章  出错信息提示

一.   - - - - - -    如显示的6位数码管的最上一笔全亮，表示称量大于满量程的9e，
                     表示称量超载。

二.   Err    03      表示取入的A/D值已超出最大值。检查传感器的容量和接法是否正确
                    及是否受载太大。
三.   Err    05      表示A/D值取入的值太小。检查传感器接法是否正确。
四.   Err    08      表示标定时重量太小。请检查所加的重物与打入的数字是否正确。
五.   Err    11      累计量＞999999，或次数＞99。保留未溢出时的最后值。
第六章  蓄电池的使用
一. 只要电源线接上交流220V，即对电池充电。因此，如非经常使用电池，请将电池取出。
为避免机内过热及对电池过充电，因此加以限流。要是用户觉得充电太慢，请购买专用充

电器，在机外对电池充电，请注意，接电池的线头绝对不能接反(红线为＋，黑线为－)，
否则将烧坏仪表。

    内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！
二. 只有在电源线断开AC220V，而开关打开的情况下，按[启动]按钮，正常的电池才能使仪表
工作，三个电量指示灯才起作用。在低于第三个指示灯（少量）时，仪表会自动切断电池

的电源。请立即充电。
三. 首次使用时，请使用交流电对蓄电池进行充电，充电时间约为10～16小时，以免因蓄电池的自放电导
     致电压过低而误认为故障。
四. 在正常使用中应注意对蓄电池进行充电，每次约为10～16小时。若长期不用，应注意每隔2个月对仪

    表通电10～16小时，以延长蓄电池的使用寿命。  

五. 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。
( 9 )
X K 3 1 9 0 - A 7                                                                                

第七章  维护保养及注意事项
一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。
二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。
三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离

强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。
· ！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷

    击损坏仪表及相应设备。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上


进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷

        击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全

        运行。
四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。
五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。
六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源！
七. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程 

    中若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免
    造成更大的损坏。
八. 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，

最高赔偿额在故障仪表自身价值2倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

九. 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。
    ▲！为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。
        若仪表需长时间不使用存放，必须每隔2个月充电一次，每次充电10~16小时。(最好将电池取出)                       
    ▲！注意：本说明书中所说的充电时间均为用本机充电。
▲！在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，损

坏蓄电池。
十. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品

及保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。本仪表不

允许随意打开，否则不予保修。
( 10 )                             
公司地址：上海浦东新区上南路4059号

销售部直线电话：（021） 58863788     50840546    50842579     58411284 

                        50842876   50840434    58862570     50823184  

58491310     50824201    50824202    50824203  

50826040     50826041 　 50826042      50826043
总    机：（021）50842212    50840671    50840806     50828802    50828550

           转销售部分机：821、822
售后服务电话: （021）64115023
投诉电话：（021）50825521

传    真：（021）58860003     50824207（销售）

邮    编： 200124

Web：http://www.yaohua.com.cn

E-mail:weighd@online.sh.cn






_914736767.bin

