XK3190-A9＋
称重显示控制器

2008年01月版
上海耀华称重系统有限公司制造
[image: image1.jpg]


  沪制00000071号

第一章   技术参数                  






     1
第二章   安装联接                         



      3
            传感器和仪表的连接
第三章   标定                                



   4

标定方法

补偿标定

分度值自动切换（双分度值）

第四章   定时关机                            



   8
第五章   超载记录                            



   9
第六章   错误提示                            



  10

附录    功能对照表                         



    11

        亲爱的用户：
          在使用仪表前，敬请阅读使用说明书。

第一章   技术参数
 1. 型号 



XK3190-A9+称重显示器

 2. 准确度:              3级,n=3000
3.模拟部分
     转换原理           Δ－Σ式A/D

     输入信号范围  

-16 mV～ 18 mV
     转换速度   


每秒10次




 A/D转换分辨码 

100万码
     标定           

全部采用键盘操作完成

     供桥电源      

DC，5V，可连接8个350Ω的传感器或16个700Ω的传感器
     传感器的连接方式  
采用6线式，长线自动补偿

 4. 显示  



7位LED， 7个状态指示符，3个电量指示符

     显示周期


100ms
     分度值          
1/2/5/10/20/50/100 可选
 5. 时钟

      

可显示年/月/日、时/分/秒，自动闰年、闰月。

 6. 键盘
     数字键



0～9

     功能键    


15个（其中10个与数字键复合使用）
     键材料      

轻触式薄膜开关

 7. 大屏幕显示器接口    串行输出方式

     传输方式           电流环 / RS232信号
     传输的数据格式   
11位

     波特率           
600

     传输距离 


≤30m

 8. 串行通讯接口
     传输方式        
RS232C/RS422(选配)/ RS485(选配)
     波特率       

波特率可选600/1200/2400/4800/9600
     传输的数据格式 

10位：1位起始位、8位数据位（ASCⅡ编码）、1位停

                        止位

     传输距离     

RS232：≤30m

                        RS422/RS485：≤1200m

  9. 打印接口       


标准并行输出接口： 
可配TpuP16微型打印机；TM800、KX－P1121、KX－P1131、

                        LQ300K＋、LQ1600K等宽行打印机；POS58、T58D等热敏微打。

内置微打(A9+P)： 
①.打印系统：点阵式（每行96点），采用M-150Ⅱ机头

                       或TpμP-16B机头。

                         ②.打印用纸：普通白纸，纸宽44.5±0.5mm，厚0.07mm，

                            纸卷外经不大于50mm.

                         ③.机头寿命：0.5×106行。

                         ④.色带盒：蓝色色带装于可拆卸式色带盒中，色带寿

命约1×104行。        

 10. 数据贮存         
可贮存1000个车号和皮重、201个货号、1001组称重记录                 
 11. 使用电源
     交流电源        
AC 220V（-15%~+10%）；50Hz（-2%~+2%）

     直流电源       

采用6V/10AH蓄电池供电（外置）

     蓄电池使用时间  
约24H（充足电后，且不使用内置微打时）

     蓄电池充电时间   
约30H

     交流保险丝       
500mA

 12. 使用环境
     使用温度     

0℃ -- 40℃ 

     储运温度    

－25℃ -- 55℃
     相对湿度   


≤85％RH
     预热时间    

15min
13. 外形            
310×195×186 (mm)

     自重         

约2.5kg
第二章   安 装 联 接

1． 传感器与仪表的连接
1、 传感器的连接采用9芯插头座。 图2-1标注了各引脚的意义。

2、 如果使用四芯屏蔽电缆必须将+E与+S、-E与-S短接。

3、 ▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。
4、 ▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。
                               显示器端                        传感器端                                      

   - E   - S            屏蔽 

⑥ +E                     ＋

供            


⑦ +S                         
桥            

   ①  ②  ③  ④  ⑤         
② - S                    －      
电  

    ⑥  ⑦  ⑧  ⑨         
① - E                         
源
                              
⑨ +IN                     
 输
     +E  +S   -IN  +IN          
⑧ -IN                      
 出 

                          
⑤ 屏蔽                     
 信
                                                            
 号
 (图2-1 )  传感器连接图
第三章  标 定
一. 按图 2 -1 所示，接好传感器，使仪表进入正常工作状态。
二. 取下仪表背面的标定盖板，把里面的标定开关拨到允许标定位置（往右拨）。

三. 此时按表3-1所示的操作步骤进行标定。

(表3-1)
	步骤
	操 作
	显  示
	注         解

	1
	按[功能]
	
	标定开关拨到允许标定位置（右边）后

	2

	按[ 1 ] [ 0 ]

按[输入]
	[ E  **]

[ E  10 ]


	输入分度值

1/2/5/10/20/50/100可选

例如：10

	3
	按[ 0 ]

按[输入]
	[ dc  * ]

[ dc  0 ]
	输入小数点位数( 0～4 )

例如：无小数点 0

	4
	按[1][2] [4]

按[输入]
	[ Pn  VWXYZ]

[ Pn  00124 ]
	输入系统参数

V：使用场合
W：零点跟踪速度

X：零点跟踪范围

Y：置零范围

Z：开机置零范围

例如：00124

	5
	按[3][0][0]

  [0][0]

按[输入]
	  [ F ****** ]

  [ F 30000 ]
	输入满量程值
若需要标定，须输入F值后，再按[输入];若直接按[输入]则转入第11步；若按[称重]则返回称重状态。

（注：满量程值加上9个分度值为系统的超载报警值）
例如：30000

	6
	按[输入]
	 [ noLoAd]
	零位确认，此时秤上无货物，并等稳定标志符亮按[输入]。

	7
	按[1][0][0]

[0][0]

按[输入]，
或按[打印]

	[ AloAd1 ]

[  10000 ]
	加载砝码例如：10000

等稳定标志符亮后

如需非线性修正(二点标定)，则按
[打印]进入步骤8；

如不需非线性修正(一点标定)，则按[输入]进入步骤9(注3)


	8
	按[3][0][0]
[0][0]
按[输入]
	[ALOAd  2 ]

[ 30000 ]


	加载砝码(必需大于ALOAd 1时加载的砝码)

例如：30000

等稳定标志符亮后按[输入]


 (接上页)
	步骤
	操 作
	显  示
	注         解

	9
	按[输入]
按[输入]
按[输入]
按[输入]
按[输入]
按[输入]

	[H  ****** ]

[C  ****** ]

[CH  **.** ]

[b  ****** ]

[u  ****** ]

[uH  **.** ]


	标定参数不要修改

(如不需查看可按[称重]键退出标定状态)

注4

	10
	按[1]

按[输入]
	[Adr  ** ]

[Adr   01]
	通讯地址( 01～26 )

例如：1

	11
	按[1]

按[输入]
	[bt   * ]

[bt   1 ]
	串行通讯的波特率( 0～4 ) 分别表示波特

率为：600、1200、 2400、4800、9600 

       波特率。
例如：1

	12
	按[0]

按[输入]
	[tF   * ]

[tF   0 ]
	串行通讯方式:

 0--连续发送方式，不接收
 1--指令应答方式
2--老D2+连续通讯格式，每帧8个字节

3--新D2+连续通讯格式，每帧9个字节

例如：0

	13
	
	称重状态
	标定结束


注1：第6、7、8步中如按[称重]表示该步不执行，直接转入下一步，除此以外的任何情况下，

        按[称重]键的作用总是退出键盘操作，进入称重显示状态。

注2：Pn参数的设置方法

         (表3－2)       
	V 
	0
	1

	使用场合
	非贸易用秤
	贸易用秤


         (表3－3)

	W 
	0
	1
	2
	3

	零点跟踪速度
	0.4秒
	0.3秒
	0.2秒
	0.1秒


上表中列出的是修正0.05e(1个内码)所需的时间 
(表3－4)

	X 
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	零点跟踪范围
	不跟踪
	0.5e
	1.0e
	1.5e
	2.0e
	2.5e
	3.0e
	3.5e
	4.0e
	4.5e


(表3－5)

	Y 
	1
	2
	3
	4
	5

	按[置零]键的置零范围
	2％F.S
	4%F.S
	10%F.S
	20%F.S
	100%F.S


(表3－6)

	Z 
	1
	2
	3
	4
	5

	开机置零范围
	2%F.S
	4%F.S
	10%F.S
	20%F.S
	100%F.S


注3：非线性修正的方法：在步骤7中按[打印]键，可实现非线性修正的目的，最多可有2个加载点；如果在步骤7中按[输入]键，则为一点标定(将来也可通过补偿标定的方法实现非线性修正)。
注意：非线性的加载重量和原加载重量的差值必须大于10%F.S。
注4：H参数为标定零位的AD码，C、CH参数为第一段标率，b参数为分段点AD码(即第一次加载的AD码)，u、uH参数为第二段标率，CH，uH参数小数点前面的两位为相应标率的阶码，小数点后面的两位高二位加上C、u参数(低六位)组成相应的标率。

注5：调试结束后，可以把有关的标定参数通过打印机打印出来(操作方法：将标定开关拨到标定位置，按[打印设置]，按[9]，按[输入]即可)，并保存好，以备在发生意外情况时可重新输入，输入时一定要先输入F值，再按两次[称重]后即可输入，在输入C、CH参数或u、uH参数时，必需一次完成。
注6：若满量程值大于65000，则分度值必须设置大于等于5，否则仪表自动选分度值为5。
标定后必须把标定开关拨到禁止标定位置（左边）

四.补偿标定
1.使用场合

在标定调试过程中，加载到满量程左右发现仪表显示值与实际重量有偏差（例如标定时使用的重量偏小造成满量程的误差）。此时可以使用补偿标定的功能进行修正，不必卸下砝码。（补偿标定不能修正因为零点漂移等引起的误差）

有两种补偿标定的方法：

a、 补偿标定1：是用新的加载重量重新标定，原来的标定加载点无效。该方法适用于原标定加载重量不是很可靠，或原标定加载重量和补偿标定的加载重量比较接近的情况。

b、 补偿标定2：在原标定加载点的基础上，用新的加载重量进行非线性修正，原标定加载点仍有效。该方法适用于原加载点较小，由于秤的非线性引起的满量程附近的偏差。
2.操作方法

a、补偿标定1：在称重状态下，把标定开关拨到标定状态（右边），按【打印设置】输入密码【7】、【8】后按【输入】，仪表显示【AdLoAd1】,此时输入秤台上的实际重量后按【输入】即可完成补偿标定，仪表返回称重状态，把标定开关拨到非标定状态（左边）。

b、补偿标定2：在称重状态下，把标定开关拨到标定状态（右边），按【打印设置】输入密码【7】、【9】后按【输入】，仪表显示【AdLoAd2】,此时输入秤台上的实际重量后按【输入】即可完成补偿标定，仪表返回称重状态，把标定开关拨到非标定状态（左边）。

五.分度值自动切换（双分度值）
1.使用方法

分度值自动切换主要用于大量程的秤在称小重量时提高显示精度。仪表可以设置一个分度值切换点（A参数），当重量大于该设定值时仪表按照原分度值（即标定时所设定的分度值）显示，当重量小于该设定值时仪表自动切换到比原分度值小一挡的分度值（例如原分度值为100kg自动切换到50kg；原分度值为50kg自动切换到20kg）。
2.分度值切换点（A参数）的设置方法

在称重状态下，把标定开关拨到标定状态（右边），按【打印设置】输入密码【5】、【0】后按【输入】，仪表显示【A******】，此时输入分度值切换点的重量后按【输入】即可完成设定，仪表返回称重状态，把标定开关拨到非标定状态（左边）。

该参数需在标定后设定。标定结束后该参数会自动清零（即不使用分度值自动切换功能）
3．注意事项

   分度值为1时切换功能无效；

满量程大于65000且分度值为5时切换功能无效。

第四章  定时关机

1. 设置试用天数的方法：

1. 在称重状态下（将标定开关拨到标定状态）按[打印设置]键，输入密码“31”后，按[输入]键；

2. 显示[L 000000]，此时输入定时关机密码（出厂时的初始密码为“888888”）后，按[输入]；（如果输入的密码正确则进入下一步，否则就退回称重状态）

3. 显示[Fre   0]，此时选择是否要更新定时关机密码：“0”表示不更新，直接进入第6步；非“0”表示更新，进入下一步；

4. 显示[n  000000]，此时输入新密码后按[输入]；（请妥善保存密码）

5. 显示[r  000000]，此时重复输入新密码，如果本次输入的密码与上步中输入的密码不同，则返回上一步，重新输入新密码；如果相同，则密码更新有效，进入下一步；（以后在第2步中就应输入所更新的密码，初始密码“888888”不再有效）

6. 显示[day ***]，此时设置试用天数，输入试用天数后，按[输入]，完成设置返回称重状态。
2. 解除、修改定时关机的方法：

1. 在经过所设置的试用天数后，仪表会显示[Err  26]，不能称重，但按键均有作用，此时试用天数变为“0”；（试用天数会随着使用天数递减）

2. 如果想取消关机，只要把试用天数设为999即可；

3. 在关机前、关机后都可随意的更改试用天数。

注：1)在设置试用天数的过程中，按[称重]键可退出设置，返回称重状态。

2)日期和时间均能让客户任意改动而不影响定时关机功能，但多次往回设置时间可能会使试用天数减少（约为每回设24小时试用天数减1）。

3)请妥善保存密码。
3. 随机码解锁
如果发生密码丢失的情况，可以按如下方法操作：

在称重状态下，把标定开关拨到标定状态（右边），按【打印设置】输入密码【3】、【2】后按【输入】，仪表显示【r ******】，“******”为该仪表的随机码。记下随机码后按【输入】，仪表返回称重状态，把标定开关拨到非标定状态（左边）。

然后与本公司销售员联系，通过该随机码可以得到一个随机解密码，使用该随机解密码可以修改这一台仪表的定时关机参数（即可解除关机），但不能修改密码或修改其他仪表的定时关机参数。随机码在修改密码后随机产生。

为了维护设置密码者的权利，防止恶意解他人加密的仪表，本公司会对所有提供的解密码进行登记。如果发生被别人解密的现象可以向本公司销售人员投诉。

第五章  超载记录

    XK3190-A9＋仪表可以记录最重的16组超载记录，供查看或打印，操作方法如下：

1. 超载记录的产生

当秤台上的重量大于等于超载报警值时，即产生一组超载记录(包括超载的日期、时间、超载的实际重量)，记录中超载的实际重量为超载最大值；一次超载后只有当秤上的重量小于50％满量程后再超载，才被认为第2次超载而产生新的记录；当记录满16组后再产生新的记录，则最轻的一组记录被自动删除，而把新的记录存入。

2. 超载记录的删除

超载记录只有在完成一次成功的标定后才会被自动删除。

3. 查看超载记录 

(表3－9)

	步骤
	操作
	显示
	解释

	1
	按[打印设置]
	在称重显示状态下
	

	2
	按[6] [6]
按[输入]
	[P  00]

[P  66]
	输入查看超载记录的密码“66”

	3
	按[输入]

按[输入]

按[输入]

按[输入]
	[no   1]

[d  **.**.**]

[t  **.**.**]

[0   *****]
	第一组超载记录

显示日期

显示时间

显示超载的实际重量

	4
	按[输入]

按[输入]

按[输入]

按[输入]

	[no   2]

[d  **.**.**]

[t  **.**.**]

[0   *****]
	第二组超载记录

显示日期

显示时间

显示超载的实际重量

	
	  .

  .

  .
	    .

    .

    .
	      .

      .

      .

	5
	
	[End]

返回称重显示
	结束


4. 打印超载记录

按[打印设置]，输入密码“67”可把超载记录打印出来。
注：超载打印仅供参考
第六章 信息提示
1. 错误设置信息提示：

  1.   Err 13    表示：分度值设置错误，请重新设置分度值。
  2.   Err 14    表示：小数点位数设置须小于5，请重新设置小数点位数。
  3.   Err 15    表示：超载报警值不应小于100，请重新设置超载报警值。
  4.   Err 17    表示：a.超载报警值不应大于325000，请重新设置超载报警值。

                       b.输入值大于允许值，请重新输入数据。
二. 其他信息提示：

  ctnn  0    表示：在标定的第8或第9步中，如果仪表25秒内仍不能采集
          


   到它认为是稳定的数据，便作此显示。此时操作者可以输
                       入0或1或2，其作用分别是：
                  
   输入0：(Abort)告诉仪表不必再做该步工作，而转入下一步。
                    
   输入1：(Retry)告诉仪表再试一次。   

                    
   输入2：(Ignore)告诉仪表这些不太稳定的数据可以用。

附录
设置功能对照表：
按【打印设置】键，输入相应密码可进入各项系统功能设置，以下为对照表：
	密码
	功能
	标定开关控制
	备注

	01
	打印日报表
	否
	

	02
	打印总报表1
	否
	

	03
	打印总报表2
	否
	

	04
	打印总报表3
	否
	

	05
	打印总报表4
	否
	

	09
	打印标定参数
	是
	

	28
	进入/退出内码显示状态
	否
	

	30
	显示软件版本号
	否
	

	31
	定时关机设定
	是
	标定说明书第8页

	32
	显示随机码
	是
	

	50
	分度值切换点输入
	是
	标定说明书第7页

	66
	超载记录查询
	否
	标定说明书第9页

	67
	超载记录打印
	否
	标定说明书第9页

	78
	补偿标定1
	是
	标定说明书第6页

	79
	补偿标定2
	是
	标定说明书第6页

	97
	打印参数设置
	否
	使用说明书第12页

	98
	通讯参数设置
	否
	使用说明书第9页


公司地址：上海浦东新区上南路4059号

销售部直线电话：（021）  58863788     50840546     50842579     58411284 

50842876     50840434     58862570     50823184  

58491310     50824201     50824202     50824203  

50826040     50826041 　  50826042     50826043
总    机：（021）50842212     50840671     50840806     50828802     50828550

           转销售部分机：821、822

售后服务电话: （021）64115023
投诉电话：（021）50825521

传    真：（021）58860003     50824207（销售）

邮    编： 200124

Web：http://www.yaohua.com.cn
E-mail:weighd@online.sh.cn







标 定 调 试 说 明 书








